## 方舱隔离点医院医疗设施设备采购清单
附件1：
方舱隔离点医院医疗设施设备采购清单
设备 类型 | 序号 | 设备名称 | 所需 | 需求及参数配置 | 备注
数量
放射影像类 | 1 | 方舱CT | 1 | 32排及以上CT | 不含车辆
检验类 | 2 | 五分类血液分析仪 | 1 | 配CRP检测功能，用于血细胞分析和CRP检测 | 配CRP检测功能
| 3 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 用于尿液常规化学分析
| 4 | 全自动生化分析仪 | 1 | 用于常规生化项目含肝功能、肾功能、血糖、血脂、电解质、心激酶等检测
| 5 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 用于凝血功能监测，APTT\PT\TT\FBG\D-二具体和凝血因子检测
| 6 | 床旁血气分析仪 | 1 | 用于动脉血气分析、可监测电解质、乳酸、CO2的检测
| 7 | 化学发光检测仪 | 1 | 可检测含心肌酶心衰标志物、降钙素源、甲状腺功能、激素等检测项 | 含心肌酶心衰标志物、降钙素源等检测项
| 8 | 双目显微镜 | 1
| 9 | 电脑 | 5 | 一体机，屏幕尺寸不小于22英寸，CPU处理速度不低于3.5GHZ,运行内存不低于8G，硬盘容量不低于1T。 | 各检验设备匹配电脑
| 10 | UPS | 1 |  | 40KW/H
| 11 | 纯水系统 | 1 | 进水水源为市政用水，产水量≥250L/h，同时纯化水水质电导率≤0.1μs/cm，微颗粒＜1个/ML，吸光度小于0.001，重金属＜0.1ppb。设备应能自动监测电导度、微颗粒、重金属等参数，具备高水位自停、中水位自启的功能。
| 12 | 低速离心机 | 1 |  | ≥96管/次
| 13 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 标本盒密闭处理，无臭无污染。
| 14 | 生物安全柜 | 1 | B2型（双人位），100%外排式。平均下降风速精度高于0.33±0.025米每秒，平均吸入风速精度高于0.53±0.025米每秒。对0.12μm颗粒过滤效率大于等于99.9995%。安全柜菌落数≤5CFU/次，交叉污染安全性菌落数≤2CEU/次。 | 双人位
| 15 | 高压灭菌锅 | 1 | 灭菌有效容积≥75L.设有灭菌、计时、排气、报警全自动等功能。具有超压、超温自动保护功能，拥有自动泄压、断水过热保护和电流过载保护功能。
| 16 | 加样枪 | 10
| 17 | 扫码盒 | 10
| 18 | 打印机 | 1
| 19 | 实验台 | 定制 |  | 单位米
| 20 | 医用储藏冰箱 | 2 | 立式，有效容积≥320升，冰箱温度控制2-8°能数字显示实时温度。可实时显示冰箱湿度。具有超温和湿度报警功能。透明玻璃门设计，方便观察和取药。 | 2-8°
| 21 | 低温冰箱 | 1 | 立式，有效容积≥320升，冰箱温度控制-20°能数字显示实时温度。可实时显示冰箱湿度。具有超温和湿度报警功能。
| 22 | 核酸标本转运箱 | 10
检查类设备 | 23 | 便携式彩超 | 1 | 探头：腹部、浅表和心脏。需有一键优化，解剖M型，敏感血流显像。如有远程会诊功能最好。
| 24 | 十二导心电图机 | 2 | 同步12导联采集，同屏显示5秒以上12导心电波形。配备内置热敏打印机。自动测量参数包括心率、PR间期、QT/QTc等。
监测类 | 25 | 听诊器 | 8 | 听诊器耳挂1副、听诊器导音管1套、普通大膜片扁形听诊头1只，备用普通大膜片1只。
| 26 | 电子血压计 | 8 | 1、臂式；2、具有测量血压及脉搏数功能；
| 27 | 简易呼吸器 | 2 | 适用于新生儿、儿童、成人
| 28 | 脉搏血氧仪 | 8 | 适用于新生儿、儿童、成人
| 29 | 心电监护仪 | 8 | 具有监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温等功能
呼吸氧疗及抢救类 | 30 | 无创呼吸机 | 1 | 1、适用于成人、儿童；2、能够监测吸入氧浓度，气道压力， 潮气量，总计呼气分钟通气量和自主呼气分钟通气量，总计呼吸频率及自主呼吸频率等参数
| 31 | 转运呼吸机 | 1 | 1、适用于成人、儿童；2、轻巧便携，方便移动；3、能够监测吸入潮气量、分钟通气量、气道峰压、总计呼吸频率、触发指示、电池电量指示等参数
| 32 | 振动排痰仪 | 1 | 1、单路或多路输出；2、具有多型号叩击头；3、工作频率、工作时间等可调。
| 33 | 亚低温治疗仪 | 1 | 冰毯、冰帽等输出温度可调
| 34 | 可视喉镜 | 2 | 1、成人、小儿各1套；2、具有拍照、定格、实时录像等功能；3、像素≥200万。 | 成人、小儿各1套
| 35 | 除颤仪 | 1 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能
输液及护理类 | 36 | 单通道注射泵 | 1 | 能匹配5ml、10ml、20ml、30ml、50ml等规格注射器
| 37 | 双通道注射泵 | 1 | 能匹配5ml、10ml、20ml、30ml、50ml等规格注射器
| 38 | 输液泵 | 1 | 至少具有流速—总量式、滴速—总量式输液模式
| 39 | 不锈钢治疗台 | 2 | 1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：1800×350/700×1750mm±10mm。 | 配液用，1.8米长
| 40 | 不锈钢液体柜 | 2 | 1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：900×400×1750mm±10mm。
| 41 | 不锈钢器械柜 | 2 | 1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：900×400×1750mm±10mm。
| 42 | 污物回收车 | 8 | 1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：550*550*860mm±10mm。
| 43 | 不锈钢护理车 | 8 | 1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：920*530*910mm±10mm。
| 44 | 不锈钢治疗车 | 8 | 1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：675*425*860mm±10mm。
| 45 | 不锈钢输液架 | 20 | 1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、至少有4个输液挂钩，可移动。.
消毒及医疗废物收集设备 | 46 | 移动式空气消毒机 | 20 | 1、能够人机共存；2、消毒体积≥100m³。 | 100m³
| 47 | 壁挂式空气消毒机 | 50 | 1、能够人机共存；2、消毒体积≥100m³。
| 48 | 紫外线消毒车 | 5 | 1、消毒体积≥30m³；2、具有定时功能。
| 49 | 医疗废物收集车 | 1 | 容积≥600L | 含信息系统及维护费
| 50 | 床单元消毒机 | 8 | 1、多路输出；2、能够对床单元及被套等消毒。
后勤物资 | 51 | 医疗废物垃圾桶 | 200 | 密封性好 | 中号
| 52 | 轮椅 | 2 | 普通标准轮椅总宽:大号650mm以下,中号600mm以下
| 53 | 平车 | 2 | 建议规格1900mm×600mm×760mm±10mm，车架床面支撑采用不锈钢板材弯折焊接
| 54 | 抢救车 | 2 | 建议规格：650×410×860mm±10mm，不锈钢材料，配置4只万向脚轮，配置不锈钢输液杆1只
| 55 | 抢救床 | 2 | 建议规格：规格：1930*640*560/840±10mm，主要结构组成由铝材一次压铸成形和钢制件材料，车身要配有携带式氧气瓶架，不锈钢升降式输液架，供抢救病人使用。
| 56 | 垃圾桶（大） | 40 | 容量不低于120升，带盖、带轮可拖动。